GDFR-200AC

数字高压表标准核查器

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDFR-200AC数字高压表标准核查器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、概述	4

二、主要技术指标	4

三、工作原理及使用说明	5

四、校准与维修	6

五、装箱单	7

GDFR-200AC数字高压表标准核查器

# 一、概述

GDFR-200AC数字高压表标准核查器可用于电力系统、电器、电子设备制造部门及各类高压试验室测量工频交流高电压及直流高电压。

GDFR-200AC数字高压表标准核查器系便携式箱体结构，该表功能较全,使用方便。

# 二、主要技术指标

1. 额定电压 ：200kV

2. 满度显示

3. 允许最大输入电压 ： AC   200kV(真有效值)

DC  200kV

4. 测量范围 ：0～200 kV

5. 分辨率:1V

6. 基本误差:AC ±0.5% ±3个字

DC    ±0.2%

7. 输入阻抗: AC   300Pf，  DC   1920 MΩ

8. 重量: 15 kg

9. 外形尺寸: 2302301100  mm (长宽高)

10. 额定电压下允许连续工作20分钟

11. 允许使用环境条件

温度：    20℃15℃

相对湿度：80%

# 三、工作原理及使用说明

GDFR-200AC数字高压表标准核查器采用便携式箱体结构。由高压部分和低压指示仪表组成,显示仪表由本机配备的高精度6 位半数字表组成。

GDFR-200AC数字高压表标准核查器使用时为了安全首次通电应用普通万用表作为低压显示，但并无保护作用。当该表显示正常后再接入6位半数字表，避免因被试品高压放电及接地故障等原因损坏6位半数字表。

1.接线

GDFR-200AC数字高压表标准核查器由高压分压器上端均压罩为高压端，可直接输入被测高压，下端有专用接地端，供接地使用。用专用电缆连接高压分压器和低压指示仪表，并选择相应的量限即可开始测量。在安全情况下6位半数字表可直接与高压分压器联接，分压比为：1000：1。

连接测量线路后，选择交直流电压挡位，将低压指示仪表开关切换到自动档，直接测量，读数即为kV数。

2.接地

高压分压器下端装有专用金属接地端，每次使用前都必须将接地端可靠接地。

注意：使用前必须检查接地。

3.低压仪表输入阻抗对高压分压器的影响：

测量时如使其它仪表因输入阻抗的偏差会改变分压器的分压比，带来测量误差。

4.施加高压时，高压分压器及高压引线附近不得有杂物。

5.高压分压器标准分压比为K=1000。

# 四、校准与维修

1.校准：

GDFR-200AC数字高压表标准核查器每年至少应送上级计量检定部门校准一次。

2.高压分压器显示仪表面板下部的可调电位器是供校准时调整误差使用。校准时，将面板取出，加压后调整电位器即可。此调整必须在上级计量部门进行。

3. GDFR-200AC数字高压表标准核查器保修一年。

# 五、装箱单

1.高压分压器一台。

2.低压显示仪表一块。

3.专用连接电缆一根。

4.检验证书一份